****

**院内自行采购询价比选采购文件**

项目名称：骨科牵引床、诊查床等设备采购项目

项目编号：LASY—CGZX202403

采购时间：2024年9月

**目 录**

**一、询价比选公告**

**[二、投标人须知前附表](" \l "_Toc353439273#_Toc353439273#_Toc3534392)**

**[三、供应商资格](" \l "_Toc353439274#_Toc353439274#_Toc3534392)**

**[四、投标人必须提交的投标文件内容](" \l "_Toc353439275#_Toc353439275#_Toc3534392)**

**[五、评审程序及评审方式](" \l "_Toc353439276#_Toc353439276#_Toc3534392)**

**[六、投标人报价须知](" \l "_Toc353439277#_Toc353439277#_Toc3534392)**

**[七、投标文件构成](" \l "_Toc353439277#_Toc353439277#_Toc3534392)**

**[八、签订合同](" \l "_Toc353439278#_Toc353439278#_Toc3534392)**

**[九、澄清及变更](" \l "_Toc353439279#_Toc353439279#_Toc3534392)**

**[十、其它](" \l "_Toc353439280#_Toc353439280#_Toc3534392)**

[附件一](" \l "_Toc353439281#_Toc353439281#_Toc3534392)

[附件二](" \l "_Toc353439282#_Toc353439282#_Toc3534392)

[附件三](" \l "_Toc353439283#_Toc353439283#_Toc3534392)

附件四

...........

**一、询价比选公告**

**六安市第四人民医院骨科牵引床、诊查床等设备采购项目**

**询价比选采购公告**

六安市第四人民医院就所需项目进行询价比选采购，欢迎具备条件的投标供应商参加询价比选。

**一、采购项目名称及内容**

1、项目名称：六安市第四人民医院骨科牵引床、诊查床等设备采购项目

2、项目编号：LASY—CGZX202403

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自筹资金

5、项目预算：5.04万元

**二、供应商资格**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具有所投产品对应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体

**三、询价文件及采购需求获取办法：**

1、询价文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、询价文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

**四、投标文件接收及截止时间：**

1、投标文件应胶封装订（一正一副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、投标文件提交截止时间：2024年9月29日17:00；

3、投标文件提交或邮寄地点：六安市第四人民医院皋城路院区134号，门诊八楼综合办公室采购中心工位；收件人：杨老师，18110635592。

**注：本项目采用不见面开标方式，非现场开标，投标人应在截止时间前将投标文件递交或邮寄至指定地点。**

**五、联系方式：**

采购中心：  18110635592  杨主任

医学工程科：  13305640228  洪主任

**附件：骨科牵引床、诊查床等采购文件**

**二、投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人须知前附表 | | |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 六安市第四人民医院骨科牵引床、诊查床等设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | LASY—CGZX202403 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 5.04万元 |
| 6 | 质保期 | 不少于1年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 8 | 付款方式 | 项目验收合格，乙方开具发票后，甲方按合同付款 |
| 9 | 投标文件  递交地点及截止时间 | 六安市第四人民医院门诊八楼采购中心；  投标文件文件递交截止时间：2024年9月29日17：00 |
| 10 | 投标文件要求 | 一正一副，胶装成册，密封提交。 |
| 11 | 接收投标  文件日期 | 自询价比选采购公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。投标文件、接收截止时间后投标人无需在现场。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限及供货期 | 中标通知书发出后3个工作日内签订合同，签订合同后7个工作日内供货 |
| 16 | 联系人 | 杨老师 电话：18110635592 |

## 三、供应商资格条件：

以询价比选采购公告要求为准。

**四、投标人必须提交的投标文件内容：**

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、询价采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、询价比选程序及评审方式

1、询价比选小组将遵循公平、公正的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果报价出现多家供应商报价相同时，询价比选小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

2、询价比选小组是按规定组成的三人或三人以上的评审小组。

3、评审时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次询价为重新组织询价的，经现场询价比选小组决定后可继续进行；若询价比选项目为两次及两次以上挂网未满三家响应的，经询价比选小组决定可继续进行。

10、重新组织询价比选，将通过六安市第四人民医院官网进行公告。

**六、投标人报价须知：**

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受，即投标人有且只能报一次价格。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物必须符合国家有关方面规定的标准，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、**\*备注:提供本次招标产品所有相关配套设备，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。**

**七、投标文件构成：**

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书视为无效投标。

2、供应商应提供壹份正本壹份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、包别、联系方式。

**八、签订合同：**

1、成交侯选人在“六安市第四人民医院”网站公示且无异议后，由六安市第四人民医院采购中心通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

**九、澄清及变更：**

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

**十：附件：**

附件一：采购需求 附件二：投标报价书 附件三：分项报价表 附件四：投标授权书 附件五：参数响应对照表

**附件一：采购需求**

1、数量与分项限价

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单价限价（元） | 分项限价（元） |
| 骨科牵引床 | 10 | 4500 | 45000 |
| 诊查床 | 2 | 750 | 1500 |
| 担架车 | 1 | 1500 | 1500 |
| 三联观片灯 | 1 | 2400 | 2400 |

1. 设备参数

（一）：**四摇骨科牵引床参数要求**

1、规格：2100×950×500mm；

2、床框采用型号规格 40×80mm 厚度为 ＞1.5mm 的钢管制成；坚固耐用承受力大，表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤；床体两侧配备两个引流钩，床底配备1个鞋盆架；

3、床体四周配备4个输液杆插孔，1根输液杆；厚度＞0.53mm

4、床面厚度＞1.2mm， 床面采用冷轧钢板冲孔成条形，圆形透气孔，防滑透气；各段使用接轴连接，并用螺栓紧固，避免摩擦易损坏，经喷塑处理；

5、病床床面涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

6、病床金属喷漆涂层理化性能达到1级；抗菌病床床面按QB/T4371-2012标准检验：具有抗菌效果，金黄色葡萄菌抑菌率＞90%，大肠杆菌抑菌率＞90%；

7、手动四摇；背部升降角度：0－70±5 度，左右腿部能升降角度0-30±5度；双向调节无顿挫，使用方便；

8、病床床头采用ABS材质；配有防撞角，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用挂式装置，设计新颖，操作简单，拆卸方便，床尾板外侧有病人信息卡插槽；

9、护栏管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，应无烧焦、起泡、针孔、裂纹花斑和划痕。金属电镀层理化性能：1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）无锈点

10、摇把：采用钢制镀铬摇把，隐藏式设计，可折叠；

11、手摇丝杆型号规格为40x15mm，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺；应无烧焦、起泡、针孔、裂纹花斑（不包括镀彩锌）和划痕

12、床腿管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；床腿壁厚>1.7mm床尾内侧设置有升降护腿，后倾角度0~12°；

13、床腿和护腿装有医用胶轮；万向轮，都带刹车；

14、病床：

（1）病床外形应整齐且附件时用时应牢固、可靠，安装与拆卸方便；病床焊接应整齐，表面不得有锋棱，毛刺，冷裂开，漏焊等缺陷；床身与床架应装卸方便，装配完成后应稳定牢固，病床的胶轮或脚护套应于床脚装配牢固；

（2）病床的性能：承载能力应不小于240kg，承载后无明显缺陷；病床如安装胶轮，脚轮应移动灵活，无卡塞，卡滞现象，并制动后将病床放置在10°斜坡上其位移不大于10cm；

（3）硬度达到2H；

（4）冲击强度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

（5）耐腐蚀性：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无起泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；

（6）附着力达到1级；

（7）床铺面均布静载荷试验（单人1200N，7d）、床铺面集中静载荷试验（1100N，10次）：

a:零部件应无断裂或豁裂；

B：用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；

C：所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；

D：五金连接件应无松动；

E：活动部件（门、抽屉等）开关应灵便；

F：零部件无明显位移变化

15、不锈钢单臂牵引架：龙门架立柱及框架由不锈钢圆管制成，连接件采用ABS卡扣，龙门架上配两只吊环、四个牵引滑轮，以便病员各体位牵引使用；

16、床垫

（1）床垫尺寸与床相配，半椰棕半海绵床垫；

（2）床垫两侧设有透气孔，外包医用深色牛津布面料，有防水功能，易擦拭，拉链封口，可拆洗；

（3）床垫抗引燃特性应符合GB17927.1的要求：产品通过香烟抗引燃特性试验，在1h内应无阴燃或有焰燃烧现象，阻燃达到I级；泡沫塑料表现密度＞20kg/m³

17、技术要求：骨科牵引床整体采用激光焊接机焊接工艺； 骨科牵引床床面采用冲孔机冲孔

18、每张病床均需配套ABS床头柜一张。

（二）：**诊查床参数要求**

1：规格：1900\*600\*650mm；

2.床面采用优质皮革面，里面 4 公分海绵，海绵使用的是高弹性海绵，弹性好，不变形。 3.床身不锈钢材质，结实耐用，美观大方；

4.床腿采用采用50x50mm，厚度1.74mm 的不锈钢焊接制成，床腿壁厚>1.7mm，床腿配有 ABS 塑料胶胶套，防滑耐磨；

（三）：**担架车参数要求**

1、规格：1950\*600\*800mm；

2、担架车由担架台面和主框架组成；

3、主框架采用不锈钢圆管焊接制作，两旁配不锈钢翻转护栏；

4、担架车台面配优质皮垫；

5、配备1个网篮和1根输液杆；

6、脚轮采用优质医用胶轮，万向轮，四轮带刹车；

（四）：**LED型三联医用观片灯技术参数**

参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 技术参数 |
| 1 | 光源：LED |
| 2 | 电源：AC220V/ 50~60Hz，电源内置。 |
| 3 | 外形尺寸≥1197\*495\*25mm；  观察屏尺寸≥1073\*422mm  可同时观看3张14\*17寸的胶片，无漏光现象。 |
| 4 | 功率： 60W |
| 5 | 光源色温：≥10000K |
| 6 | 观察屏亮度：Max Typ：4000cd/m2±10%  亮度调节范围：Min≤300cd/㎡， Max≥4000 cd/㎡ |
| 7 | 观察屏均匀度：>90% |
| 8 | LED光源寿命：≥100000 h |
| 9 | 整机厚度: 2.5cm |
| 10 | 夹片装置：采用了滚针自锁夹片装置。 |
| 11 | 亮度调节：通过按键调整观察灯亮度。 |
| 12 | 点亮方式：手动和自动两用：观片灯具有手动和感应两种功能，当开关处于感应档位时，插入胶片，观片灯亮；取下胶片，观片灯自动熄灭。 |
| 13 | 安装类型：壁挂式 |

## 附件二

**投标报价书**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元  小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： | |

投标单位（盖章）： 日期：

**附件三**

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

**附件四**

**投标授权委托书**

致：六安市第四人民医院

本授权书声明： （投标人名称）的 （法人代表姓名）授权 （被授权人的姓名）为我方就 项目（项目编号： ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职 务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职 务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日 期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 | | 偏离及影响 |
| 响应情况 | 证明文件页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**服务承诺**

投标人可自行制作格式