院内自行采购询价采购文件

项目名称：超声波骨密度分析仪零采项目（二次）

项目编号：LASY—CGZX202503

采购时间：2025年3月

目  录

一、询价公告

二、投标人须知前附表

三、供应商资格

四、投标人必须提交的投标文件内容

五、评审程序及评审方式

六、投标人报价须知

七、投标文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、询价公告

超声波骨密度分析仪零采项目询价采购公告（二次）

六安市第四人民医院就所需项目进行询价采购，欢迎具备条件的投标供应商参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：超声波骨密度分析仪零采项目（二次）

2、项目编号：LASY—CGZX202503

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自筹资金

5、项目预算：4万元

6、数量：1台

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具有所投产品对应有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、本项目不接受联合体

三、询价文件及采购需求获取办法：

1、询价文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、询价文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、投标文件接收及截止时间：

1、投标文件应胶封装订（一正两副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、投标文件提交截止时间：2025年3月26日17:00；

3、投标文件提交或邮寄地点：六安市第四人民医院皋城路院区134号，门诊八楼综合办公室采购中心工位；

收件人：杨洋   18110635592。

注：本项目采用不见面开标方式，非现场开标，投标人应在截止时间前将投标文件递交或邮寄至指定地点。

五、联系方式：

采购中心：    18110635592  杨主任

医工科：      13305640228  洪科长

附件：超声波骨密度分析仪零采项目采购文件

二、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 六安市第四人民医院超声波骨密度分析仪零采项目（二次） |
| 2 | 项目编号 | LASY—CGZX202503 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 4万元 |
| 6 | 质保期 | 不少于2年 |
| 7 | 勘察现场 | 如有需要请各投标人联系我院相关科室自行勘踏 |
| 8 | 付款方式 | 项目验收合格，乙方开具发票后，甲方按合同付款 |
| 9 | 投标文件 递交地点及截止时间 | 六安市第四人民医院门诊八楼采购中心； 投标文件文件递交截止时间：2025年3月26日17：00 |
| 10 | 投标文件要求 | 一正两副，胶装成册，密封提交。 |
| 11 | 接收投标 文件日期 | 自询价采购公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。投标文件、接收截止时间后投标人无需在现场。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 合同签订期限及供货期 | 中标通知书发出后7个工作日内签订合同，签订合同后15个工作日内供货 |
| 16 | 联系人 | 杨老师 电话：18110635592 |

- 供应商资格条件：

- 以询价采购公告要求为准。

四、投标人必须提交的投标文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、询价采购文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和证明资料。

## 五、询价程序及评审方式

1、询价小组将遵循公平、公正的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且有效最低价的原则推荐出成交供应商。如果报价出现多家供应商报价相同时，询价小组将采取少数服从多数投票方式确定成交候选人。

2、询价小组是按规定组成的三人或三人以上的评审小组。

3、评审时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

9、若废标条款符合第一款情形，且该次询价为重新组织询价的，经现场询价小组决定后可继续进行；若询价比选项目为两次及两次以上挂网未满三家响应的，经询价小组决定可继续进行。

10、重新组织询价，将通过六安市第四人民医院官网进行公告。

六、投标人报价须知：

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受，即投标人有且只能报一次价格。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物必须符合国家有关方面规定的标准，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

七、投标文件构成：

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书视为无效投标。

2、供应商应提供壹份正本贰份副本投标文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、包别、联系方式。

八、签订合同：

1、成交侯选人在“六安市第四人民医院”网站公示且无异议后，由六安市第四人民医院采购中心通知成交候选人，发出中标通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十、附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表

附件一：采购需求

一、软件技术要求

（一）监测运算数据

1、自主专业分析软件（儿童+成人），儿童青少年检测软件检测年龄范围0-17岁，成人检测软件检测年龄范围18-99岁，提供软件著作权证书。

2、成人监测项目：T值、Z值、声速（SOS）、预期发生骨质疏松的年龄、相对骨折风险、同龄百分比

3、儿童监测项目：Z值、声速（SOS）、同龄百分比、骨龄和身高预测。

（二）骨密度数据采集

1、检测原理

超声波检测技术，通过测定超声波在骨骼内的传播速度以及衰减速度来测定骨骼密度，精准、快捷监测分析骨质状况，监测儿童骨骼发育状况，预防产后及中老年骨质疏松。

2、检测模式

桡骨部位测量，检查流程简单高效。

3、检测时间

单次检测时间为≤20秒

（三）数据系统管理

1、档案管理：建档信息包含姓名、性别、身高、体重、出生日期等，可进行档案的新增和修改；

2、膳食调查方法：包含24小时膳食回顾法、标准食谱调查法、标准快捷医嘱膳调法、快速图像调查法、食物频率法FFQ、膳食结构分析调查法六种膳调方法；

3、数据查询：提供电话号码、微信号、身份证号等多种查询方法，供用户查询以往数据；

4、数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

5、出具报告单：骨密度检测报告单、营养状况分析报告单、标准快捷医嘱膳调报告单、快速图像调查分析报告单、FFQ营养状况分析报告单、食物交换份报告单、推荐食谱报告单、图像营养指导报告单、快速图片指导报告单、喂养行为问卷报告单、体格发育评估报告单等；

二、硬件技术要求

1、探头：产品主频声工作频率为0.5MHZ，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性

2、准确度：RMS CV=0.35±0.05

3、探头精度：≤0.25%

4、探头双收双发技术：采用双发双收纵向发射技术，同时取得两个等距离的声速值来提示超声器件与被测骨的平行状态

5、脉冲发射频率：100~3000Hz

6、声速测量范围：2300m/s～4700m/s

7、配备专业的便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性

8、推车一体化设计，仪器可前后左右推动，灵活便捷，方便诊疗

9、显示：≥24英寸高分辨率液晶显示屏

10、打印设备：内置标准计算机打印机

11、安全标准：GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15安全分类：I类BF型

12、防水泼溅防护类型：IP*7  运行类别：连续运行

13、消毒或灭菌方法：探头表面向下5mm内可做探头常规消毒处理

14、高配工业级电脑主机：内存≥8G，硬盘≥128G

15、可按院部要求对接医院现有信息系统，接口：≥2个网口，≥4个USB接口，≥2个COM，≥1个高清接口

三、正常工作条件

1、环境工作温度：5～40℃

2、相对湿度：30～85%

3、大气压力：86～106(kPa)

4、工作电压：AC 220±22（V）   50±1（Hz）

5、输入功率：180VA

四、储存运输条件

1、环境温度范围：-25～50℃

2、相对湿度：≤90%

3、大气压力：50～106 (kPa)

五、其他要求

设备供货后采购人对成交供应商供货的产品按照响应文件技术参数要求进行验收，若存在技术参数的虚假响应，采购人有权做退货处理并不承担由此产生的任何费用，所有损失均由成交供应商自行承担，供应商承担相应的法律责任。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：六安市第四人民医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

附件五

技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 投标文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

服务承诺

投标人可自行制作格式